牵引复位器采购需求
	序号
	参数项
	技术要求

	1
	整体结构
	由骨科保护支具、医用外固定支具、可调式牵开器、骨把持器及配套工具组成，支持双反牵引复位操作

	2
	骨科保护支具
	展开高度≥260mm，折叠高度＜100mm，长度≤420mm，宽度≤300mm，可高温高压消毒

	3
	医用外固定支具
	外径Φ25mm，最大跨度≥700mm，杆体可透X光；配不锈钢固定销1个、高分子固定销2个（可透光）、锁紧钉2个

	4
	可调式牵开器
	张口可调，最大张口尺寸≥200mm，最小张口尺寸≤195mm；配通用型、专用型各1个

	5
	骨把持器与固定夹
	骨把持器长度≥320mm，数量2个；骨折固定夹配单孔、双孔各1个，长度≥240mm

	6
	肢体固定器
	规格Φ5.0mm，长度≥35mm，数量2个

	7
	配套工具
	[bookmark: _GoBack]含SW5扳手、T型扳手、棘轮扳手、SW5起子、SW3.5起子、72mm快换手柄、挂钩各1个

	8
	骨牵引针
	Φ2.5mm，长度≥450mm  2根；Φ3.0mm，长度≥350mm  2根

	9
	消毒与兼容性
	所有金属部件可重复消毒使用；高分子部件可透X光，不影响术中影像判断

	10
	其他
	配置工具盒



